Задание

- Приготовить  градуировочные растворы для определения факторов показателей преломления хлорида натрия и бромида калия.

- Измерить показатели преломления градуировочных растворов

- Определить  массовую долю компонентов в  сухой двухкомпонентной смеси рефрактометрическим методом

Определение массовой доли компонентов в  сухой двухкомпонентной смеси рефрактометрическим методом

1 Область применения

Настоящая методика распространяется на анализируемую пробу, представляющую собой смесь веществ хлорида натрия и бромида калия, являющейся имитацией лекарственного препарата. Методика представляет рефрактометрический метод  определения анализируемых компонентов в  смеси.

2 Сущность метода

Метод основан на явлении преломления, изменении прямолинейного распространения света при переходе из одной среды в другую, называемого рефракцией, она характеризуется показателем преломления.

Для рефрактометрического определения готовят водное извлечение из навесок порошка. В водном растворе будут находиться оба ингредиента.

Определяют показатель преломления раствора, приготовленного растворением навески анализируемой смеси и рассчитывают неизвестные концентрации отдельных ее компонентов с использованием формул рефрактометрического анализа. Предварительно проводят определение факторов показателей преломления хлорида натрия и бромида калия.

3 Средства измерения, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы

3.1 Лабораторный рефрактометр с абсолютной допускаемой погрешностью измерения ± 0,0002, в диапазоне измерения n=1,2…1,7 или другой аналогичный.

3.2 Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г, 2-го класса точности с пределом допускаемой абсолютной погрешности взвешивания не более ±0,01 г

3.3 Весы аналитические с погрешностью взвешивания не более ±0,0005 г

3.4 Секундомер механический.

3.5 Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251.

3.6 Стаканы лабораторные стеклянные по ГОСТ 25336.

3.7 Стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336.

3.8 Воронки лабораторные по ГОСТ 25336.

3.9 Палочки стеклянные по ГОСТ 21400.

3.10 Пипетки Пастера.

3.11 Хлорид натрия ГОСТ 4233-77

3.12 Бромид калия ГОСТ 4160-74

3.13 Вода дистиллированная по ГОСТ Р 58144-2018

3.14 Фарфоровая ступка и пестик по ГОСТ 9147.

3.15 Фильтровальная бумага

3.16 Спирт этиловый

4 Подготовка к испытанию

4.1 Проверка юстировки

Нулевую точку рефрактометра проверяют по дистиллированной воде.

Для этого нанести 2-3 капли дистиллированной воды на измерительную призму. Закрыть пластину так, чтобы вода распространилась по полной поверхности призмы без воздушных пузырьков и сухих мест. Выдержать не менее 30 секунд прежде, чем приступить к непосредственному измерению показателя преломления согласно инструкции к прибору. Если средняя величина пятикратных отсчетов отличается не более чем на 5 ∙ 10-5 от табличного значения nD (таблица 1), то юстировка прибору не требуется. В противном случае рефрактометр требует юстировки.

4.2 Приготовление градуировочных растворов для определения факторов показателей преломления хлорида натрия и бромида калия.

4.2.1 Приготовить серию растворов хлорида натрия по 25 г с массовой долей (3; 7: 11; 15) %, плотность воды принять равной ƿ= 1,000 г/см3

4.2.2 Приготовить серию растворов бромида калия по 25 г с  массовой долей  (4, 8, 12, 16) %, плотность воды принять равной ƿ= 1,000 г/см3

Результат взвешивания в граммах записать с точностью до второго десятичного знака.

Приготовить по 1серии растворов.

4.3 Измерение показателей преломления градуировочных растворов

Измерить показатели преломления градуировочных растворов в порядке возрастания концентрации хлорида натрия и бромида калия в растворе. Для измерения показателей преломления нанести 2-3 капли градуировочного раствора на измерительную призму рефрактометра. Закрыть пластину так, чтобы раствор распространился по полной поверхности призмы без воздушных пузырьков и сухих мест. Выдержать не менее 30 секунд прежде, чем приступить к непосредственному измерению показателя преломления согласно инструкции к прибору. Это позволит жидкости адаптироваться к температуре окружающей среды. Измерить показатель преломления каждого раствора не менее двух раз до получения сходимости результата в четвертом знаке после запятой.

4.4 Определение фактора показателя преломления для хлорида натрия и бромида калия

4.4.1 Провести пересчет показателей преломления для градуировочных растворов, полученных при температуре, отличной от 20 ºС, и рассчитать значения показателей преломления, приведенных к 20 ºС, по формуле:

nD20=nDt+0,0001(t−20),

где	0,0001 - температурный коэффициент, °С-1;

nD20 - показатель преломления при 20 °С;

nDt - показатель преломления при температуре измерения;

t – температура измерения, °С.

4.4.2 Построение градуировочного графика

Установить градуировочные характеристики в виде зависимостей измеренных и приведённых к температуре 20 oC (согласно п. 4.4.1) значений показателя преломления градуировочных растворов от массовой доли хлорида натрия и бромида калия в растворе. Данные обработать методом линейной регрессии с построением линии тренда с помощью ПО MS Excel. Значение R2 (величины достоверности аппроксимации) полученной линейной зависимости показателя преломления раствора от массовой доли хлорида натрия и бромида калия должно быть не менее 0,99.

4.4.3 Рефрактометрический фактор

Найти значения рефрактометрических факторов FNaCI(%-1) и FKBr(%-1), которые численно равны угловым коэффициентам градуировочных характеристик.

5 Порядок проведения измерений анализируемой пробы

5.1 Приготовление раствора анализируемой пробы для рефрактометрирования.

Приготовить 20 г раствора анализируемой пробы, растворяя навеску анализируемого порошка массой 3,00 г. Плотность воды принять равной ƿ= 1,000 г/см3

5.2 Определение показателя преломления анализируемой пробы

Нанести 2-3 капли приготовленного анализируемого раствора на измерительную призму рефрактометра. Закрыть пластину так, чтобы раствор распространился по полной поверхности призмы без воздушных пузырьков и сухих мест. Выдерживают примерно 30 секунд прежде, чем приступить к непосредственному измерению показателя преломления пробы согласно инструкции к прибору.

Измерить показатель преломления пробы не менее двух раз. Измеренные значения показателя преломления пробы привести к температуре 20 oC

5.3 Массовую долю хлорида натрия в растворе анализируемой пробы (%), рассчитывают по формуле:

С1=n−n0−CΣ⋅F2F1−F2

Массовую долю бромида калия в растворе анализируемой пробы (%), рассчитывают по формуле:

С2=n−n0−CΣ⋅F1F2−F1

где	n – показатель преломления анализируемого раствора;

n0 -  показатель преломления растворителя (дистиллированной воды) при 200С (n=1.3330)

С∑- концентрация приготовленного раствора анализируемой пробы, %;

F1,2 - фактор показателя преломления FNaCI(%-1) и FKBr(%-1) соответственно.

5.3.1 За результат измерения массовой доли хлорида натрия (), %, принимают среднее арифметическое значение двух результатов параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает 15 %.

r =2⋅(Х1−Х2)Х1+Х2⋅100

где: Х1- больший результат из двух параллельных измерений

Х2- меньший результат из двух параллельных измерений.

Допускаемое относительное значение суммарной погрешности (δ) результата определения массовой доли хлорида натрия составляет ± 10 % при доверительной вероятности 0,95.

5.3.2 За результат измерения массовой доли бромида калия (), %, принимают среднее арифметическое значение двух результатов параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает 15 %.

r =2⋅(Х1−Х2)Х1+Х2⋅100

где: Х1- больший результат из двух параллельных измерений

Х2- меньший результат из двух параллельных измерений.

Допускаемое относительное значение суммарной погрешности (δ) результата определения массовой доли бромида калия составляет ± 10 % при доверительной вероятности 0,95.

6. По результатам определения массовой доли компонентов в растворе анализируемой пробы рассчитать массу хлорида натрия и бромида калия в приготовленном растворе, г.

7. Рассчитать массовую долю компонентов хлорида натрия и бромида калия в исходной сухой смеси, %.

Приложение Е

Правила округления при обработке результатов измерений

Е.1 Точность результатов измерений и точность вычислений при обработке результатов измерений должны быть согласованы с требуемой точностью получаемой оценки измеряемой величины.

Е.2 Погрешность оценки измеряемой величины следует выражать не более чем двумя значащими цифрами

Две значащие цифры в погрешности оценки измеряемой величины сохраняют:

- при точных измерениях;

- если первая значащая цифра не более трех.

Е.3 Число цифр в промежуточных вычислениях при обработке результатов измерений должно быть на две больше, чем в окончательном результате.

Е.4 Сохраняемую, значащую цифру в погрешности оценки измеряемой величины при округлении увеличивают на единицу, если отбрасываемая цифра не указываемого младшего разряда больше либо равна пяти, и не изменяют, если она меньше пяти.

Приложение А

Показатель преломления дистиллированной воды в пределах температур от 15 оС до 27 оС

Таблица 1

| Температура, оC | Показатель преломления nD |
| --- | --- |
| 15 | 1,3334 |
| 16 | 1,3333 |
| 17 | 1,3332 |
| 18 | 1,3332 |
| 19 | 1,3331 |
| 20 | 1,3330 |
| 21 | 1,3329 |
| 22 | 1,3328 |
| 23 | 1,3327 |
| 24 | 1,3326 |
| 25 | 1,3325 |
| 26 | 1,3324 |
| 27 | 1,3323 |